Техникалық сипаттама

| № п/п | Критерийлер | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Холтер мониторингі кешені |  |  |  |
|  | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | 3/7/12 - арна тіркеушісі | 3, 7 және 12 қорғасынды тіркеуге арналған аспап Кірістірілген дауыстық жазу микрофоны. Қуат көзі өшірілген болса да, жазбаны жадта сақтау мүмкіндігі бірнеше рет оқуға мүмкіндік береді: осылайша деректерді жоғалту мүмкіндігі жойылады. Экран: Сұйық Кристалды Ажыратымдылық: 5.2 см / 2" ажыратымдылығы 128 × 64-тен кем емес Корпус материалы: ABS бар поликарбонат құрамы Пернетақта: микро қосқыштар Салмағы: 106 г аспайды Өлшемдері: мм артық емес. 102 × 62 × 24 мм. ЭКГ жазбасы: Жазу ұзақтығы-7 тәуліктен аспайды Қорғасын саны: 3/7/12 шегінде Электродтар саны: 5/10 шегінде Тіркелген Қорғасын: 3 қорғасын: mV1, mV3, mV5, 7 қорғасын: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, 12 қорғасын: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Жазу ұзақтығы: 200 - 900 Мб шегінде-24 сағаттан кем емес (сигнал мен ұрлау санына байланысты) Ажыратылған сымдарды тексеру: әр сым үшін бөлек. Кардиостимуляторды анықтау: кемінде 100 мкс / кемінде 40 000 Гц жиілікті анықтау функциясы бар Арнайы схема | Саны 1 шт. |
|  |  | 2 | HW 3/7/12 арналы жүйеге арналған толық конфигурация кілті | Құрылғыны лицензиялық қорғау USB флэш-дискісіне ұқсас болуы керек. Холтер бойынша 3/7/12 арналы ЭКГ жүйесіне ғана тән функцияларды қоса алғанда, бағдарламалық қамтамасыз етудің барлық функцияларын ашуға рұқсат етіңіз, атап айтқанда: жүрек өткізгіштігінің бұзылуын автоматты түрде анықтау: АВ-блокада I ст, АВ-блокада II ст, (венкебаха периодикасы). Қарыншаішілік блокадалар. Қарыншалық преексцитация( қарыншалардың мерзімінен бұрын қозуы); пейсмейкер индукциялаған кешендерді автоматты түрде анықтау - пейсмейкер кластары: Pa (атриальды), PV(қарыншалық), PD(қосарланған), F(Су төгетін), PF (жалған Су төгетін); Кеңейтілген ST талдау: Тренд st-деңгей, ST-еңіс, макс / Мин st ауытқу, барлық мониторинг барысында барлық сымдар бойынша ишемиялық жүктеме кестесі; QT (QTc) талдау: QT мин, QTмакс, QT (c) мин, QT(c)макс. трендтер, гистограммалар, және талдау: axx, V00, Vxx, Dxx, VAT, DDT, AAI, VVI, VDI, VDD, DDD, AAIR, VVIR, VDIR, VDIR, DDIR, VDDR, DDDR; имплантацияланған ЭКСМ-ді кеңейтілген талдау: i-R, R түрінде экс импульстарын ұсыну-I, Li гистограмма. Ынталандырылған жиырылулардың дисперсиялық графиктері (атриальды, қарыншалық, қосарланған, ағызу, жалған ағызу). ЭКС ақаулығын талдау (импульсті түсіру сәтсіздігі - failtocapture, экс - failtosense сезімталдығының сәтсіздігі); "карат рельефі" - (бір уақытта 1500-ге дейін QRS кешендерінің панорамалық көрінісі): сигналдағы өзгерістерді жедел визуалды талдау, жүрек ритағы мен өткізгіштігін тексеру:( жүрекшелердің жыпылықтауы /дірілдеуі, АВблокадатд), ST сегментінің өзгеруін сенімді бағалау (St депрессия, элевация) сигналдағы ишемиялық өзгерістерді анықтау. Сигналды сапалы өңдеу уақытын қысқарту; "сарқырама" - жүрек КАРДИОЦИКЛАР QRS сипатының өзгеруін қатесіз бағалау. Бұл құрал морфологиядағы кез-келген бұзылуларға дәлірек және жылдам қарауға мүмкіндік бередікардиоциклдер; қуаттың спектрлік тығыздығы (spm графигі) - жиілік спектрінің визуалды визуализациясы бар толқындық Экстра ритақ құрылымының бірегей көрінісі вегетативті жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің жүрек соғу жиілігінің өзгергіштігіне қосқан үлесін көрсетеді; RR интервалдарының шашырауы-Х осі бойынша жүрек ритағын екі өлшемді картаға түсірудің графикалық әдісі және Y. Графиктегі әрбір нүкте екі дәйекті R-R интервалына сәйкес келеді (ағымнан алдыңғыға дейін). SD1 және SD параметрлері есептеледі. Дастархан пайдаланушыға сәйкес ЭКГ фрагменттерін егжей - тегжейлі қарау үшін графиктегі қызығушылық нүктелерін (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік береді; QT / RR, QTc / RR графиктер-qt интервалының патологиясымен байланысты ықтимал тәуекелді талдау мақсатында qt және QTc-ді RR-ге қатысты көрсететін дастархандар. Дастархан пайдаланушыға сәйкес ЭКГ фрагменттерін анықтау үшін бағандағы қызығушылық тудыратын нүктелерді (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік береді; PQ / RR графигі-PQ интервалының патологиясымен байланысты тәуекелді талдау мақсатында R-R қатысты PQ көрсететін дастархан. Дастархан пайдаланушыға сәйкес ЭКГ фрагменттерін жылдам анықтау үшін графиктегі қызығушылық тудыратын нүктелерді (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік береді; экс талдауын теңшеу мүмкіндігі: атриальды, қарыншалық және су төгетін аймақтың белсенді аймағын, жиілігі мен негізгі жиілігін анықтау. | Саны 1 дана. |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Достық, интуитивті, конфигурацияланатын пайдаланушы интерфейсі. Пайдаланушының қалауы бойынша әр компоненттің (терезенің) орналасуы мен өлшемін өзгерту, кез-келген компонентті қосу немесе жою, түс пен түс тақырыбын өзгерту мүмкіндігі. Желілік операциялар-бағдарламалық жасақтама желіде жұмыс істей алады, онда бір компьютер сервер ретінде жұмыс істейді және мәліметтер базасы бар, ал басқа компьютерлер клиенттік станция ретінде жұмыс істейді. Клиенттік станцияларды орнатуда автоматты жіберу функциясын орнатуға болады: зерттеуді серверге жазу/бағалау. (DICOM 3.0 интерфейсін қолдау, HL7 2.3 интерфейсін қолдау, HL7 3.0 интерфейсін қолдау) Құрылғы Қуат көзі өшірілген болса да, жазбаларды жадта сақтайды және бірнеше рет оқуға мүмкіндік береді: осылайша деректерді жоғалту мүмкіндігі жойылады. Келесі жүрек соғу морфологияларын автоматты түрде тану және жіктеу: қалыпты (N), суправентрикулярлық (S), қарыншалық (V), бұғатталған (B), Артефакт (Atf), кешеннің морфологиясын қолмен нақтылау мүмкіндігі бар (Blnpg, Bpnpg, av қосылымынан, V R-ден T, су төгетін) Таңдау немесе қайта жіктеу арқылы белгілі бір кардио цикліне негізделген жаңа үлгіні жасау мүмкіндігі. Негізгі ритақтарды, кідірістерді автоматты түрде тану Суправентрикулярлық (суправентрикулярлық) оқиғаларды автоматты түрде анықтау: оқшауланған NJES (S жалғыз), өлең (s өлең), триплет, волейбол (S жүгіру). Суправентрикулярлық Аллоритмия: Би-Үш-Квадри-Геминия. Суправентрикулярлық эктопиялық ритақ, суправентрикулярлық тахикардия. Жүрекшелердің фибрилляциясын автоматты түрде анықтау: жүрекшелердің фибрилляциясы (фибрилляциясы) Қарыншалық оқиғаларды автоматты түрде анықтау: ЖЭС оқшауланған (V жалғыз), өлең, үштік, волейбол (V жүгіру), Интерполяцияланған. Қарыншалық аллоритмия: би-үш-КвадриГеминия. Қарыншалық (Идиовентрикулярлық) ритақ, жеделдетілген қарыншалық (Идиовентрикулярлық) ритақ, қарыншалық тахикардия (VТахи). Диагностикалық критерийлерді анықтау / өзгерту мүмкіндігі: брадикардия, тахикардия және эктопиялық ритақтар үшін жүрек соғу жиілігінің мәндерін шектейтін жүрек соғуының мерзімінен бұрын шекаралары. Төтенше оқиғаларды есептеу: жүрек соғу жиілігі макс / мин, жүрек соғу жиілігі (синус) макс / мин, жүрек соғу жиілігі макс (V Тахи), жүрек соғу жиілігі макс (ЅТахи), RR макс / мин, ST ауытқуы макс / мин ST талдау: Макс / Мин. ST сегментінің ауытқуы, барлық сымдар бойынша ишемиялық жүктеме кестесі, бүкіл бақылау барысында. Тахикардия тізілімі: сигналда кездесетін барлық тахикардиялардың тізімі. Тізбе тахикардияның ұзақтығы, жүрек соғу жиілігі (максим, мин, орта), аритмияның басталу уақыты мен түрі бойынша реттелуі мүмкін. Қарыншалық және суправентрикулярлық секвенциялар кестелері: барлық қарыншалық және суправентрикулярлық секвенциялардың тізімі (өлеңдер, триплеттер, жүгіру). Кесте басталу уақыты, секвенциядағы қысқартулар саны, жүрек соғу жиілігі ортасы және секвенциялардың ұзақтығы бойынша реттелуі мүмкін. Жеке жіктеу топтары (N, V, S, B, Q, Atf) бойынша шаблондарды 2 деңгейде егжей-тегжейлі бейнелеу мүмкіндігі. Үлгілерді біріктіру функциясы. Егжей-тегжейлі қарау үшін кез-келген үлгіні таңдау мүмкіндігі. Диагностикалық критерийлер: жүрек соғу жиілігінің шекараларын белгілеу / өзгерту мүмкіндігі. Брадикардия, тахикардия және эктопиялық ритақтар үшін жүрек соғу жиілігінің шектеу мәндерін орнату / өзгерту мүмкіндігі. Тахикардияны жіктеу критерийлерін белгілеу / өзгерту мүмкіндігі-суправентрикулярлық (S Тахи) және қарыншалық (V Тахи). ST сегментінің PQ, QT, QT(c) интервалдары үшін шектеу мәндерін орнату / өзгерту мүмкіндігі. St сегментін есептеу үшін J + нүктесінің орнын тұрақты және жүрек соғу жылдамдығына байланысты орнату мүмкіндігі. QT(c) есептеу әдісін таңдау мүмкіндігі: Bazett, Hodges, Li. Friderica, Framingham. Үлгілерді жеделдетілген және жеңілдетілген өңдеу (SignalGrid): экранда бір уақытта көбірек оқиғаларды/кардиоциклдерді көру мүмкіндігі. Науқастың күнделігі: бағдарламалық жасақтама пациенттің түймелерін басқан кезде пациент белгілеген барлық "оқиғаларды" қарастыруға мүмкіндік береді. ЭКГ кешенін масштабтау. Кардиоциклдерді қолмен өлшеуге арналған есептегіш. Есептегіш таңдалған позицияларға автоматты түрде байланады: P, PQ, QRS, QT Дисплейде және басып шығару үшін ЭКГ параметрлерін орнату-амплитудасы нашар емес (5, 10, 20, 40 мм / мВ), жылдамдығы нашар емес (12,5, 25, 50, 100 мм / мс), сымдар арасындағы қашықтық нашар емес (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 8 мВ) Барлық трендтік диаграммалар (ST, QT, PQ, HR, HRV) қажетті аралықтарды оңай салыстыру үшін "көп қатарлы" түрде көрсетілуі мүмкін (n-r: Барлық түндердің, барлық күндердің жүрек соғу жиілігінің трендін салыстыру немесе көп күндік жазбада дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы үзінділер холтер ЭКГ). Басып шығару: толық есеп келесі беттерден тұрады: титулдық бет, кестелік түрдегі брадикардия талдауы, тахикардия талдауы, ЖЭс талдауы, ЖЭС талдауы, ЖТахи талдауы, эктопиялық талдау, базальды ритақты талдау, кешендерді өлшеу талдауы, HRV талдауы, ST сегментінің ауытқуы, ЭКГ фрагменттері: hrs Max, hrs min, RR Max, тренд Жүрек соғу жиілігі, RR Гистограммалары, жүрек соғу жиілігі. ЭКГ фрагменттерін немесе ЭКГ толық жазбасын (қажет болған жағдайда), түсініктемені енгізу/ түзету, қорғасынды таңдау мүмкіндігімен басып шығару. Электрондық пошта арқылы жіберу үшін файлдарды PDF форматында сақтау | Саны 1 дана. |
|  |  | 2 | 3 бекіткіш белбеуі бар қақпақ | Науқасқа бекітуге арналған 3 бекіткіш белбеуі бар қақпақ. | Саны 1 дана. |
|  |  | 3 | SD картасы 2 GB | Secure Digital Memory Card (SD) — 2GB жад картасының форматы | Саны 2 дана. |
|  |  | 4 | USB кабелі | Тіркеушіден дәрігердің дербес компьютеріне ақпарат беруге арналған USB кабелі. | Саны 1 дана. |
|  |  | 5 | USB хабы - 4 X USB 2.0 | USB хабы-бірнеше тіркеушілерден дәрігердің жеке компьютеріне бірнеше USB ақпаратын қосуға арналған. | Саны 1 дана. |
|  |  | 6 | Зарядтағыш | 4 қайта зарядталатын батарея зарядтағышы | Саны 1 дана. |
|  |  | 7 | SD картасын оқу құрылғысы | SD картасын оқу құрылғысы | Саны 1 дана. |
|  |  | 8 | Тасымалдау корпусы | Тасымалдау сөмкесі, материал пластик | Саны 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ересектерге арналған әмбебап өздігінен жабысатын электрод | Бір реттік электродтар | Саны 200 дана. |
|  |  | 2 | Қайта зарядталатын батарея | Түрі: сілтілі, литий немесе NiMH Өлшемі: 2× AA (IEC LR-03) | Саны 4 дана. |
|  |  | 3 | Науқастың кабелі, 10 сым | Қорғасын саны: 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) аспайды. Сымдар саны-кемінде 10. Қосқыш түрі - DA-15. Шанышқы түрі түзу. Шанышқыны бекіту-бұрандаларда. Түсі сұр. Штепсельдің диаметрі 4 мм-ден аспайды. Штепсель түрі-серіппелі банан қосқышы Қарсылық-1к Жұмыс температурасы: -10-дан 55 ºC-ге дейін Ылғалдылық: 25-85 аралығында% Кабельдің ұзындығы: кемінде 3,2 м | Саны 1 дана. |
|  |  | 4 | Науқас кабелі, 5 сым | Қорғасын саны: 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) аспайды. Сымдар саны-кемінде 5. Қосқыш түрі - DA-15. Шанышқы түрі түзу. Шанышқыны бекіту-бұрандаларда. Түсі сұр. Штепсельдің диаметрі 4 мм-ден аспайды. Штепсель түрі-серіппелі банан қосқышы Қарсылық-1к Жұмыс температурасы: -10-дан 55 ºC-ге дейін Ылғалдылық: 25-85 аралығында% Кабельдің ұзындығы: кемінде 3,2 м | Саны 1 дана. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | 220 - 240 в (номиналды), 50/60 Гц қуат талаптары. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан + 55 °C-қа дейін Салыстырмалы ылғалдылық: 10% - дан 95% - ға дейін % Атмосфералық қысым: 700 гПа-дан 1060 гПа-ға дейін Орналасқан жері: кез келген Жұмыс режимі: тұрақты |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP шарттың талаптарына сәйкес медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 16 күнтізбелік күн. |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |