Техникалық сипаттама

| № | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техника атауы (бұдан әрі – МТ) (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсету) | Бронховидеоскоп |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсету) | МТ өлшеу құралдарына жатпайды |  |  |  |
| 3 | Жиынтыққа қойылатын талаптар | № п/п | МТ жиынтықтың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ жиынтықтың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Негізгі жиынтық |  |  |  |
|  |  | 1 | Бронховидеоскоп | Мобильді бейне бронхоскоп Шолу бағыты-0 нүкте (тікелей шолу). Көру өрісінің бұрышы кемінде 90 акр.Өріс тереңдігі – кемінде 2-50 мм. дистальды ұшының диаметрі – 3,1 мм-ден аспайды. енгізілетін түтіктің диаметрі – 3,1 мм-ден аспайды Ішкі арнаның диаметрі – 1,2 мм артық емес Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары кемінде 180о жоғары, 130о төмен. Жұмыс бөлігінің ұзындығы -кемінде 600 мм * Эндоскоптың қол жетімді жады кемінде 8 мб құрайды. Жалпы ұзындығы – 910 мм-ден аспайды. дистальды ұшынан ең аз көрінетін қашықтық – 3 мм-ден аспайды. құрылғының салмағы, 600 грамнан аспайды Еңкейту және айналдыру мүмкіндігі бар диагоналы кемінде 3,5 дюйм болатын кіріктірілген түсті монитор. Пайдалануға рұқсат етілген батареялар - LI – 92B. құрылғының үздіксіз, батареяның бір зарядында батареяның қызмет ету мерзімі, кем дегенде – 60 мин. камера блогын солға 90 ° / оңға 90 ° айналдыру. СКД мониторының көлбеу бұрышы 0 -120 ° Кіріктірілген жарықдиодты жарық көзі. 2GB жад карталарын қолдау, жылдамдық класы: 6. Зерттеу барысында кадрлардың аялдамаларын сақтау мүмкіндігі. Зерттеу барысында бейнежазбаларды сақтау мүмкіндігі. Ауыстырылатын литий-йон батареясы. Ауыстырылатын литий-йонды аккумулятордың кернеуі постта кемінде - 3,6.ток Ауыстырылатын литий-йон батареясының қуаты кемінде 1350 мАч құрайды. Зарядтағыш, зарарсыздандыруға арналған қақпақ, жеткізілім жиынтығында аспирациялық тазалауға арналған адаптер бар. | 1 дана |
|  |  | Қосымша жиынтық |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспирациялық клапан | Фибробронхоскоптарға, бейнебронхоскоптарға, цистофиброскоптарға арналған бір реттік аспирациялық клапан | 20 дана |
|  |  | 2 | Колпачок | Жұмыс арнасының герметикалық қақпағы | 6 дана |
|  |  | 3 | Чистящая щетка | Ауыз қуысын тазартуға арналған бір реттік щетка аспаптық арна Ø - 1,2 - 6,0 мм | 3 дана |
|  |  | 4 | Чистящая щетка | Бір реттік бір жақты арнаны тазалау щеткасының құрал арнасы Ø - 1,2 - 6,0 мм | 3 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Электр желісі 220В, қуаты 2,5 кВт. Сумен жабдықтау: қажет емес. Кәріз: қажет емес. Орынжайдың ауданы: кемінде 10 ш. м. Сору желдеткішінің болуы. |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP |  |  |  |
| 6 | МТ жеткізу мерзімі және жері | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 90 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 7 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай (лизингтің барлық мерзіміне). Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |  |  |  |