Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Бронховидеоскоп |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Бронховидеоскоп | Мобильный видеобронхоскоп Направление обзора - 0 (прямой обзор). Угол поля зрения не менее 90.Глубина резкости – не менее 2-50 мм. Диаметр дистального конца – не более 3,1 мм. Диаметр вводимой трубки -не более 3,1 мм Диаметр внутреннего канала – не более 1,2 мм Углы изгиба рабочей части - не менее 180о вверх, 130о вниз. Длина рабочей части – не менее 600 мм • Доступный объем памяти эндоскопа –не менее 8 мб. Общая длина – не более 910 мм. Минимально видимое расстояние от дистального конца – не более 3 мм. Вес прибора, не более - 600 грамм Встроенный цветной монитор диагональю не менее 3,5 дюйма с возможностью наклона и вращения. Допустимый для использования аккумуляторы - LI-92B. Время непрерывной, автономной работы прибора на одном заряде аккумулятора, не менее – 60 мин. Вращение блока камеры влево на 90 ° / вправо на 90 °. Угол наклона ЖК-монитора 0 -120 ° Встроенный светодиодный источник света. Поддержка карт памяти емкостью от 2Gb, Класс скорости: 6. Возможность сохранения стоп кадров во время проведения исследования. Возможность сохранения видеозаписей во время проведения исследования. Сменный литий-йонный аккумулятор. Напряжение сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 3,6 В пост.тока Мощность сменного литий-йонного аккумулятора не менее - 1350 мАч. Зарядное устройство, колпачок для стерилизации, адаптер для аспирационной очистки в комплекте поставки | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Клапан аспирации | Одноразовый клапан для аспирации для фибробронхоскопов, видеобронхоскопов, цистофиброскопов | 20 шт |
|  |  | 2 | Колпачок | Колпачок герметичности рабочего канала | 6 шт |
|  |  | 3 | Чистящая щетка | Одноразовая щетка для очистки устья канал Ø инструментального канала - 1,2 - 6,0 мм | 3 шт |
|  |  | 4 | Чистящая щетка | Одноразовая односторонняя щетка для очистки канала Ø инструментального канала - 1,2 - 6,0 мм | 3 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней по заявке Заказчика |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |