Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Комплекс суточного мониторирования АД: Система мониторинга кровяного давления |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № .№ п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Система мониторинга кровяного давления | Неинвазивный амбулаторный мониторинг кровяного давления с возможностью снимать анализ для 24-, 27-, 48- или 51-часового мониторинга; Экран должен быть большим и удобным для чтения; Пошаговое выкачивание воздуха; Уроень заряда батареи должен отображаться на экране; Модель должен быть бесшумным в управлении и иметь легкий вес; Возможность остановки измерения артериального давления при нажатии на кнопку в любой момент, во врем наполнения манжеты; Возможность дополнительного измерения артериального давления вручную, результат измерения с отметкой о том, что оно выполнялось вручную, будет сохранен в памяти прибор; Быстрая связь между устройством и ПК; Анализ кровяного давления; Графическая и табличная интерпретация; Отчет должен быть простой, короткий, и в то же время полностью понятный; Многочисленные функции безопасности пациента должны быть включены в аппарат; Соответствие стандартам BHS и AAMI; Автоматическая интерпретация артериального давления в соответствии с AHA, NICE, NHFA; Обследование: Система должна следить за кровяным давлением в течение 24-, 27-, 48- или 51 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором; Возможность настойки измерительных интервалов; Возможность произведения дополнительных измерений; Наличие кнопки день/ночь, которая позволяет регулировать измерения в зависимости образа жизни пациента. Значимые события можно отмечать вручную; Внутренняя память должна содержать место для не менее 600 измерений. Оценка: После обследования, измеренные данные должны передаваться с устройства в ПК через высокоскоростной оптический кабель, который соединяется через USB порт. Программа должна автоматически производить полный детальный анализ значений кровяного давления, с графической и табельной интерпретацией результатов обследования. Функции вывода данных и отчетности должны быть простые и понятные. Точность алгоритма, использованного в стройстве, должны быть клинически проверены на предмет соответствия критериям - BHS и AAMI; Окончательный печатный отчет, при необходимости, может быть обзорным и может включать комментарии доктора; Возможность экспорта данных из исследования в формате MSExcel;Измеряемые данные: диастолическое АД, систолическое АД, частота сердечны сокращений; Вычисляемые данные: пульсовое давление крови, среднее гемодинамическое артериальное давление, усредненные значения, степень ночного снижения (СНС) или суточный индекс, индекс времени гипертензии, индекс времени гипотензии, нагрузка гипертензией, нагрузка гипотензией, подъем АД в утренние часы, вариабельность АД; Вес аппарата не более 190 гр. без батареи; Размеры не более 70 х 99 х 30 мм; Время мониторинга кровяного давления 24, 27, 48, 51 часов; Перезаряжаемые щелочные батареи 2 AA перезаряжаемых батареи NiCd или NiMH, Liki или 2 AA щелочных батареи; Передача данных в ПК должна быть по оптическому USB -кабелю, 115200 бод; Метод измерения артериального давления – осцилляторный; Максимально количество сохраненных измерений не менее 600 измерений Диапазон измерения артериального давления не хуже 0-300 мм.рт.ст. Статическая точность ± 3 мм.рт.ст. или ± 2% от измеренного значения (устойчивость: 2 года); Диапазон измерения артериального давления не хуже 30-260 мм.рт.ст; Диапазон измерения частоты пульса не хуже 40-200 ударов в минуту; Точность измерения артериального давления - тот же алгоритм extra измерения, одобренный в соответствии с протоколом BHS; Датчик давления – пьезорезистивный; Накачивание воздухом - автоматически управляемый насос; Безопасность максимальное накачивание до 300 мм.рт.ст.; Независимый предохранительный клапан; Постепенное и быстрое выпускание воздуха автоматический клапан выпуска давления. Дополнительная возможная опция, создания единой базы данных нескольких станций. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Сумка с фиксирующим ремнем |  | Сумка с фиксирующим ремнем для ношения регистратора пациентом. Застёжка на липучке; Ремни для пояса и плеча; Материал - синтетическое волокно; Размер – не более 100 х 70 х 40 мм. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель интерфейс |  | Кабель интерфейс для подключения регистратора к компьютеру | 1 шт. |
|  |  | 4 | Стандартная манжета для взрослых |  | Стандартная манжета для взрослых. Материал камеры – Латекс; Размер камеры - не более 120 х 250 мм; Размер манжеты - не более 150 х 580 мм; Материал манжеты - Синтетическое волокно. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Детская манжета |  | Детская манжета. Крепление на липучке. Материал камеры латекс. Размер камеры не более 90*180мм., Размер манжеты не более 105 х 360 мм. Материал манжеты Синтетическое волокно. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Аккумуляторные батарейки |  | Аккумуляторные батарейки для регистратора. | 8 шт. |
|  |  | 7 | Зарядное устройство |  | Зарядное устройство для подзарядки батареек | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: 10 - 45 °C Влажность: 10 - 95 %, неконденсирующаяся Атмосферное давление: 70 - 106 кПа Условия хранения: Температура: -20 - 50 °C Влажность: 10 - 95 %, неконденсирующаяся |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 16 календарных дней |  |  |  |  |
|  |  | Согласно договору |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |